Cette procédure est à mettre en œuvre pour diagnostiquer un problème de
fonctionnement sur la Centrale d’acquisition USB – AQ10.

La procédure qui suit est à mettre en œuvre par du personnel habilité et conformément aux prescriptions de la norme C18 –510.

1) Préparation des tests

Faire le branchement suivant en utilisant une sonde différentielle (option AQ11),

Se bancher sur une prise secteur (Attention présence du 230V), commutateur sur "1/200" et la connexion BNC sur la connectique du plastron (Voie "0" à voie "7").

Brancher le câble USB/USB, entre l'AQ10 et le PC.

Cliquer sur la fenêtre USB-6210 détecté.

Sélectionner « Configurer… » et cliquer sur « OK ».

Cliquer sur « Périphérique ».

Vérifier que le périphérique NI USB-6210  en vert soit nommé «Dev1 ».

Dans le cas contraire le renommer (click droit). Si besoin les autres périphériques peuvent être supprimés. Cliquer sur « Auto-test », le message suivant doit s’afficher :

2) Fonctionnement

Cliquer sur « Panneaux de test» :

Fonctionnement des entrées (Voies "0" à "7") : voir les captures d'écrans suivantes.

Remarques : Pour les voies "1" et "2", utiliser des pinces ou pointes de touche pour les relier à la terre et retrouver des graphes identiques aux autres voies (voir photo ci-dessous).

3) Auto étalonnage

Si votre AQ10 semble donner des valeurs fausses, étalonnez la carte.

Pour cela, dans le logiciel Measurement & Automation aller dans Périphériques et interfaces, faire un clic droit sur la carte d’acquisition branchée et choisir Auto-étalonner. Ensuite cliquer sur Suivant jusqu'à la fin de l’étalonnage.

# Text boxes

- Graphe lorsque l'on passe en échelle automatique

- Graphe lorsque l'on n'applique la tension du secteur (au travers de la sonde différentielle)

Graphe lorsque l'on n'applique rien sur les voies

Utiliser les paramètres suivants